# 德尔格麻醉机常见故障的维修处理论文_郑洪武

大理大学第一附属医院设备科 云南大理 671000

【摘 要】麻醉机主要是一种应用科学技术实现智能化的产品，已经广泛应用在临床上。在实际使用麻醉机期间也出现了较多的故障问题，医院需要注重麻醉机故障检修的重要性，这样才能从根本上提升患者的治疗效果。本文主要是探讨分析德尔格麻醉机常见故障的维修处理，通过排查和核对麻醉机的各项参数和运行原理，找寻故障产生的原因，针对出现的各项故障问题提出针对性地解决措施，希望能够为医院解决现实难题。

【关键词】德尔格麻醉机；常见故障；维修处理

随着科技的不断发展，临床上以及普遍开始使用麻醉机，全面体现出我国医学发展史的智能化与数字化技术的突破。相比于传统的麻醉方式，麻醉机能够促进手术顺利进行，提升患者的治疗效果。德尔格麻醉机属于一种电动式麻醉机，已经广泛应用在我国临床领域。在该麻醉机内部电控麻醉呼吸机，并且具备集成化回路，属于独立性质的一体化气体监控系统，能够实现高流量，低流量以及微流量等麻醉方式。德尔格麻醉机便于操作，性能稳定。此次研究主要是探讨分析德尔格麻醉机常见故障的维修处理，希望能够提供参考性价值。

1、呼吸机异常故障

在电控麻醉机当中常见的故障问题就是“呼吸机失败”警报。如果在使用期间出现该种故障问题，首先需要对麻醉机内部供电情况进行全面检查，观察负压泵的运转状态。如果麻醉机外接电源供电正常，则可能是负压泵出现问题，负压泵的故障主要分为负压过低或者过高等情况。在机控状态下开机如果出现较重的负压泵负荷全面，并且伴有沉重声响，就是负压泵在抽取机体内部负压时，其压力值大于正常水平，此时麻醉机将会自行切断呼吸机电源，这样就可以判断其故障异常情况。如果气缸和滚膜之间的压力值突增，主要原因在于没有彻底清洗空气细菌过滤器，对通气效果产生影响。如果呼吸机阻力增大，就会相应提升负压泵运行状态下的压力值。在处理该种故障时需要对过滤器进行定期更换和检查，避免出现断电功能异常情况。如果在机控状态下开机，负压泵出现异常响声，并且负压值无法到达常规数值，此类问题处于机体内漏气情况，该种故障也会导致机体出现自动断电现象。如果呼吸机不能正常运行，其常见的故障原因在于活塞破裂或者出现小缺口，此时需要使用强力胶进行修补，使麻醉机能够维持运行。如果在使用强力胶无效情况下需要对破损零件进行更换。在检修之后，需要将负压泵的负压值调节至195mbar左右。如果此时呼吸器能够正常运行，说明已经排除故障。

2、马达异常故障

马达出现故障的表现形式主要马达冲顶或马达不运行等故障。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆如果故障属于马达不运行情况，大多数都是由供电故障造成的，需要检查马达或者麻醉机供电情况，查看其是否存在供电中断或者接触不良等情况。如果经过检测之后，机体内部和马达都处于正常供电情况下，则需要对控制箱驱动板的电压进行全面检查，该检查方式为电路回路检查。如果麻醉机的电压和电流都属于正常情况下，应该对滚膜气压进行检查，需要将气缸和滚膜之间的气压进行适当调节，这样就能够解除故障。如果出现马达冲顶情况，首先需要辨别故障产生之前是否出现报警情况。麻醉机主要借助马达活塞运动技术，这样能够设置呼吸频率以及潮气量等，维持患者呼吸状态。如果呼吸机出现冲顶情况，可能是由于光栅计数器挥着终止开关出现问题，这主要是由于马达需要依赖于控制指令运行，在运行期间如果马达无法接收到操作指令，就可能出现失控问题，此时需要更换故障部件。在通电之后如果马达能够正常运行，然而在短时间内风箱出现响声异常情况，马达卡机，该类故障主要是马达冲顶之后导致丝杆出现变形情况造成的。在拆卸马达之后，矫正丝杆位置，之后再安装马达，这样就能够正常运行。

3、控制面板显示英文，无修改选项

在开机之后，显示屏显示正常工作，但是显示内容为英文，并且在显示界面上没有出现修改语言选项，该类故障也属于麻醉机常见故障，在出现该类故障时需要同一时间按下确认键，菜单以及待机按钮，这样就能够使麻醉机进入检修模式，此时就可以在内部菜单当中进行修改。如果在内部菜单当中没有出现更改键，则需要在安装设置当中选择系统环境设置按钮，将麻醉机语言切换为中文。之后再返回内部菜单选择中文语音就可以接触故障。

麻醉机属于现代化科技发展的产物，其工作状态的正常化能够在较大程度上影响患者的生命安全。所以在麻醉机出现故障之后需要对其进行全面排查，并且采取有效措施排除故障。在实际应用麻醉机时有助于麻醉师精确提升麻醉效果，还能够同时设置呼吸机功能，完成麻醉师设定的呼吸频率和潮气量维持患者呼吸，确保患者生命安全。其次，不仅需要对呼吸机进行定期检修和测试，更换陈旧零件，还需要麻醉机使用人员和科室注重日常保养和清洁麻醉机。定期检查电路回路情况，及时更新老化电路，清洗钠石灰垢，二氧化碳浓度以及脉搏氧饱和情况，监测呼吸机容量等。过滤器异物定期排除以及检测设备整体密封性，设定各类传感指标等。在使用麻醉机期间，需要注重维修，保养和检测，这样能够全面提升麻醉机的使用寿命，为患者提供较好的医疗服务。

4、结束语

综上所述，本文主要介绍了几种麻醉机常见故障，并且在长期临床学习和实践当中总结出消除故障的各项措施，能够对电控麻醉机的日常使用和维修提供一定的参考性机制，在此次研究当中并没有涵盖麻醉机的所有故障问题，因此需要在今后的实践学习当中进行全面完善和补充。麻醉机的性能强度能够在较大程度上影响其正常运行情况，所以需要注重麻醉机的日常使用和保养维修，这样才能够在临床实际治疗期间有效解决出现的一系列问题，并且对问题进行分析，避免今后再遇到相同的问题，全面加强麻醉机的检修维护水平，确保其能够长期处于安全运行状态，提升患者的治疗效果。

参考文献：

[1]吴志钢，聂柳斌，邱嘉琦.德尔格Fabius GS Premium麻醉机的工作原理及故障维修[J].医疗装备，2017，30（19）：96-97.

[2]曾智超，钟琪.浅谈德尔格麻醉机常见故障维修[J].世界最新医学信息文摘，2017，17（16）：254.

[3]赵刚，王清，张健，等.德尔格Fabius-Plus麻醉机故障维修[J].医疗装备，2016，29（09）：64.

[4]冯军.德尔格Fabius系列麻醉机集成回路原理及维修[J].医疗装备，2015，28（17）：47-50.

[5]黄文富，甘翰.欧美达Aespire 7100麻醉机的特点及常见故障[J].医疗装备，2017，30（12）：77-78.

论文作者:郑洪武

论文发表刊物:《中国医学人文》(学术版)2017年8月第16期

论文发表时间:2018/2/28

本文来源: https://www.lw33.cn/article/5db126e7133f3fe01034cb5e.html