# 德尔格Evita系列呼吸机的故障维修及日常保养论文_和成辉

和成辉

丽江市人民医院 医学装备部 674199

【摘 要】德尔格Evita系列呼吸机属于我国医疗工作中先进的技术设备，然而，在实际使用中经常会出现故障问题，严重影响机械设备的使用效果，导致设备使用寿命缩短。因此，在维修管理的过程中，需采取合理的措施对其进行处理，并结合日常养护措施延长设备的使用寿命，以此提升设备的使用水平。

【关键词】德尔格Evita系列呼吸机；故障维修；日常养护

在我国医疗技术发展的过程中，德尔格Evita系列呼吸机设备受到广泛关注与应用，可满足患者在呼吸治疗方面的要求，并为延长病人生命做出贡献。为了提升机械设备的使用效果，在实际管理期间，需做好日常维护工作，排除设备故障问题，保证处于正常状态。

一、德尔格Evita系列呼吸机故障与维修措施

（一）供气压力过低报警问题

第一，在使用设备期间，ICU并没有创建中心供气系统，呼吸机的空气源都属于德尔格的原装空气压缩机设备，因此，可以首先考虑是否因为压缩机出现故障问题，针对压缩机的机盖进行打开，发现出现了漏气声音，在查看之后可以确定干燥棒的旁路气正常。然后针对积水排水阀门进行检查，使用手指对排水管进行堵住处理，发现有明显气压，然后对阀门进行拆卸，使用清水清洗，使用就行面对阀门擦拭，将其安装在原来位置，再观察，可以发现故障已经清除。此类故障可以利用漏气声音进行诊断，明确故障位置，并采取合理的措施开展故障维修工作。

第二，设备在与模拟肺相互连接之后，模拟肺出现了扩张的现象，设备也发出了“扑哧”的声音，且继电器设备频繁出现跳动的现象，在发现故障初期针对呼吸阀的瓣膜安装情况进行检查，并重新安装，但是还是存在故障问题，发现呼吸机的吸入模块出现了故障问题，且模块黑色胶膜出现了破裂的现象，然后对其进行更换，机械设备恢复正常。对于此类故障问题而言，可以通过观察的方式明确故障类型与位置，并采取合理的措施进行维修，保证在维修之后取得良好的效果。

第 三，在设备运行期间，发现干燥棒出现堵塞现象，导致设备的供气压力降低，主要因为空气中存在灰尘，如果设备长时间不使用，水分与灰尘就会堵塞在干燥棒中，出现严重的问题，不能保证供气压力符合要求。在此期间，可以直接针对干燥棒进行处理，并预防医疗事故问题。在此期间，需针对干燥棒进行合理的维修，每年都要更换保养套件，并明确套件的实际使用要求，预防堵塞问题，延长呼吸机设备的使用寿命，并减少实际维修的费用。

（二）提示FI02 HIGH报警问题

在德尔格Evita系列呼吸机检修工作中，如果设备没有做出供气压力方面的警报，就要针对氧气传感器系统进行检查，明确氧气模块是否出现了漏气的现象，管理人员可以将呼吸机与模拟肺连接在一起，先针对氧气传感器系统进行测定，如果传感器处于正常状态，就要针对氧红宝石系统的运行情况进行检查，明确是否出现了泄露问题，并针对呼吸管路进行拔掉处理，将其浸入在杯子中，如果杯子中与气泡冒出，就可以证明系统出现了泄露现象[1]。在此期间，可与厂家的维修工程师相互联系，并针对氧红宝石的阀门进行更换，保证呼吸机能够正常运行。对于此类故障问题而言，需明确氧浓度的配比是否出现了偏差，并做好定期的监测工作，确保氧浓度可以满足具体的要求，保证设备使用期间符合规定。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆对于FI02 HIGH报警而言，在维修工作中，如果红宝石阀门出现了泄露的现象，可以利用空气或是氧气的接入方式进行诊断，在发现技术问题之后，需采取合理的措施解决问题，以此提升整体系统的运行水平[2]。

二、德尔格Evita系列呼吸机的日常保养措施

对于德尔格Evita系列呼吸机而言，在实际使用的过程中，需做好日常的保养工作，延长设备的使用寿命，确保设备的使用效果，并结合当前的工作特点与要求，创建多元化的管理体系，满足当前的发展需求。具体保养措施为：

（一）消耗品的管理措施

为了更好的开展呼吸机的保养工作，需实现定期的消耗品更换工作，并科学开展氧气传感器的检查工作，定期进行系统的更换。同时，需针对过滤网系统进行定期的清洗，并明确呼出阀门与管路的实际运行情况，采取合理的消毒措施解决问题，尤其注意的是：在对呼出阀门的瓣膜进行消毒之后，必须保证干燥性，不可以出现携带水分的现象，避免影响整体设备的正常运行[3]。

（二）空压机的保养措施

管理人员需要阶段性的针对设备空压机进行检查与保养，每年都要更换保养套件，尤其是过滤器设备，需保证更换期间做好检查工作，以此提升空压机设备的运行水平。同时，需开展除尘工作，明确系统的实际运行状况，并在除尘管理期间，制定完善的管控方案，提升整体管理工作效果[4]。

（三）做好呼吸机的综合检查

在使用德尔格Evita系列呼吸机设备的过程中，需进行综合检查，遵循多元化的检查原则，提升整体系统的运行质量。在此期间，需开展漏气检测工作，在发现漏气问题之后，需采取科学的措施进行维修。且要做好潮气与报警系统的检查工作，确保系统的正常运行。为了更好的对呼吸机进行管理，需针对监测系统进行定期的检查，在发现监测系统出现问题之后，需要利用科学方式创建管理体系，提升整体系统的运行质量。同时，在检测工作中，需树立正确的工作观念，结合当前的设备运行特点与要求，合理创建管理体制，并结合当前的工作问题，提升管控水平[5]。

结语：

在德尔格Evita系列呼吸机实际使用的过程中，需进行故障维修，并合理开展日常保养管理工作，明确工作要求，遵循合理的保养原则与管理要求，提升设备的使用效果。

参考文献：

[1]郭方达. 德尔格Evita系列呼吸机气路原理及故障排除[J].中国医疗设备，2014（6）：140-142.

[2]曾嵘，梁洁银. 德尔格Evita4呼吸机常见故障分析与排除[J].中国医疗器械信息，2016（13）：70-72.

[3]俞卓. 德尔格呼吸机Evita XL空压机维修探讨[J].中国保健营养，2016（31）：234.

[4]蹇永亮. 德尔格Evita4系列呼吸机气路原理及故障排除[J].仪器仪表用户，2016（6）：41-42，100.

[5]陈为烁. 德尔格Evita 4呼吸机故障案例分析与维修[J].医疗装备，2016（22）：38-38，39.

论文作者:和成辉

论文发表刊物:《中国医学人文》(学术版)2018年1月第2期

论文发表时间:2018/7/6

本文来源: https://www.lw33.cn/article/7b6455dfbe7f033706837831.html