# 电子皮带秤计量管理探讨论文_姜珊

摘要：随着时代的发展，计量管理受到越来越多企业人的重视，计量管理在企业中的地位越来越高，计量管理不论是在煤炭质量管理上有重大意义而且在保证煤炭质量中都有很大的意义。皮带秤在电厂扮演着重要角色，原煤消耗在发电成本中的比例已近70%。通过电子皮带秤对原煤进行计量，监控发电厂原煤消耗量，降低发电成本足火力发电厂发电成本控制的重要手段。电厂入炉煤计量离不开电子皮带秤，电子皮带秤在输送系统中起到工业动态连续计量的作用，但如何提高电子皮带秤的计量精确度以及减少使用过程中的误差，仍是需要关注和解决的重点和难点问题。

关键词： 电子皮带秤 计量误差 计量管理

一、计量的重要性

随着时代的发展，计量管理受到越来越多企业人的重视，计量管理在企业中的地位越来越高计量是认识世界、改造世界的工具，也是国家核心竞争力的重要标志。从衣食住行到经济建设，计量不仅是控制质量、提升质量、创造更高质量的基础，也是经济运行、社会发展的保障。计量还和科技创新、科技进步有密切的关系。

计量工作是企业管理的基础，为给企业安全经济和能源消耗、经营管理等提供可靠的两只数据，量值必须准确，做到有效的管理和监督。

二、计量在电厂中的作用

对于电厂，计量管理质量管理和质量保证的基石。 燃料计量工作包含了从入厂采样、卸煤、取煤、配煤，到入炉计量，整体流程每一个环节都相互连接，精准到位，对精确计量的分析提出了更高的要求。

电厂全面质量管理工作中，计量管理在质量检验、数理统计等方面有基础性作用。随着高科技计量装备的引进和先进手段的运用，计量数据采集、处理以及传输设备的水平都会得到不同程度的提升，并且自动化程度也会大大提高。

燃料是电厂生产和运营的基础，只有实现对燃料的科学管理才能保证电厂的正常运营。通过加强燃料计量管理可以保证电厂实现降本增效，减少燃料的浪费，落实科学发展。在燃料计量中强化科学管理，可以有效提高煤炭利用率，减少煤炭浪费，降低煤炭的损耗。

三、电子皮带秤计量

电子皮带秤，由钢制机械秤架，测速传感器，高精度侧重传感器，电子皮带秤控制显示仪表等组成，能对固体物料进行连续动态计量。

电子皮带秤是一种安装在皮带运输机上工作的动态计量设备，其可以连续称重，皮带秤在散状物料的运输中，要求在不中断料流的情况下测量出物料的重量。由于皮带秤在称量过程中是动态的、连续的，影响皮带秤计量误差有很多原因，如皮带秤型号的多样性、现场环境的复杂性、在具体的使用过程中的不确定性等。这些误差将影响着电子皮带秤的计量精度。

如何提高电子皮带秤的计量精确度以及减少使用过程中的误差，仍是需要关注和解决的重点和难点问题。

四、皮带秤工作原理

电子皮带秤称重桥架安装于输送机架上，皮带运转时，物料进入输送带后，物计量托辊加测到皮带机上的物料重量通过杠杆作用于称重传感器，产生一个正比于皮带载荷的电压信号，在皮带秤上的称重传感器将检测到的重量送入称重仪表，仪表将速度信号与称重信号进行积分处理，得到瞬时流量及累积量。

由于火电厂电子皮带秤一般安装在输煤栈桥的皮带输煤机上，其运行环境较差。振动、粉尘、噪声、电机启动电场和磁场干扰、环境湿度、原煤含水量变化、人为清洁冲洗等各种因素都对电子皮带秤的称重精度有很大影响。

五、电子皮带秤计量误差产生的原因

1 安装

安装的精确程度会严重影响使用时精确度和误差的大小，选择皮带输送机的基本挑包括：给料均匀性、皮带速度、皮带输送机长度、倾角、秤架支承等状况。

秤体安装不牢固：如电子皮带秤秤体安装不牢固，皮带在运行过程中皮带托架有明显颤动，从而影响称重传感器的输出。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

纠偏托辊和称重桥架距离过短：如纠偏托辊与称重桥架距离偏小，纠偏作用力通过皮带传到称重桥架，对载荷传感器产生附加作用力，则传感器输出的称重信号增大，称量结果必会偏大。

接地不良：称重传感器到积算器之间的连接电缆屏蔽层和积算器外壳采用缠绕方式与接地带相连，接地效果不是很好

这就要求我们在对其进行安装时，首先要找到输送机张力变化最小的部位，因为在该部位称重的张力才是最稳定的，而且数据差能达到最小，使最终结果的精确度达到最高；物料进入称量长度前应在皮带上稳定下来，不应发生下滑情况；安装在皮带输送机的直线段不发；远离卸料犁；保证离卸料点有一定距离。

2校准误差

在对电子皮带秤进行校准的过程中，采用的校准方法和校准周期造成的误差；在校准的过程中，皮带秤与皮带机系统的工作状况与日常计量时产生的误差。

3 管理与保养

皮带秤的保养的不到位有可能会大大缩短其使用寿命，降低其相应的性能；反之，保养的得当就会适当的提高其使用寿命和相应的使用性能，发挥出其应有的作用。

在计量管理工作中，皮带秤管理是其非常重要的组成部分。使用的计量器具无论是在安全生产、原材料检测还是在生产工艺控制、物料消耗等方面都有非常重要的作用。要重视计量器具的管理工作，在现有的基础上不断完善。

4管理体系

燃料的计量管理存在管理脱节现象，传统燃料计量验收以人防为主，缺乏先进的、科学技术手段对来煤量、煤质进行监管。对燃料的管理思想比较落后，管理方式不够创新。

建立健全网络化计量管理层次，有利于后期计量工作的顺利。开展计量管理，细化兼职计量员的工作职责，确保企业当中每个计量关口的计量人员都能独当一面。为保证计量工作全过程都受控管理，还需要对现有的管理手段进行完善，另外，规范各项管理制度，逐步形成良好的管理体系。

六、电子皮带秤计量准确度提高方法

1 定期维护

①要定期对称重架上的尘土、杂物等进行清理，为了确保称重传感器能够正常的受力和工作；②要定期对称重托辊和测速滚轮轴承进行润滑；③要定期检查测速传感器的测速轮与皮带的接触状况；④要定期对皮带秤的各部件进行相关的检查维护，如电缆、接线盒等；⑤要定期进行检查调整秤区托辊的准直性；⑥每天在使用之前，首先要对皮带秤的零点进行精确的校准。

2 校验

电子皮带秤计量其实是一个动态计量过程，计量过程受很多方面因素的影响，最终导致计量结果精度差，计量的稳定性比较低。因此，在具体使用之前，我们首先要对实物进行校准，只有这样才能够精确的保证称量准确度。

3 对环境状况进行评估

电子皮带计量秤对环境有一定的要求，进行安装之前，要检测比如厂内的温度、环境等。评估的作用是为了计算其相应的指标来分析该秤的精确度，并最终对其进行安装。同时我们也需要将室内的温度调节到电子皮带计量秤最佳工作状态时所需要的温度。

七、结束语

电子皮带秤在电厂计量管理中有着十分重要的地位，因此，降低计量的误差，进而提高准确率显得尤为重要。在现今科技水平的制约下，我们不可能让电子皮带秤的计量达到零误差状态，但却可以通过对员工培训、对环境状况进行评估、合理安装和使用、必要时校验等方式尽量提高电子皮带秤的计量准确度。

针对企业生产、安全、质量检测等方面的其他计量器具，也要加大管理力度，将要确保充足的数量，稳定的性能，为企业的安全生产 以及经营目标的顺利完成打下好的基础。

八、参考文献

[1] 郭斯亮;《皮带秤的应用及常见故障处理》[J];电子世界;2019年02期

[2] 盛伯湛;《分割围歼 各个击破——有效提升皮带秤性能的误差分解控制方法》[J];2017年12期

[3] 薄涛;《电算提高皮带秤标定准确性及效率》[J];化工设计通讯;2018年01期

论文作者:姜珊

论文发表刊物:《当代电力文化》2019年14期

论文发表时间:2019/12/2

本文来源: https://www.lw33.cn/article/86024320565b6b5fa07313d0.html