# 关于如何保证计量仪表的准确性的探讨论文_毛煦

毛煦

中法芥园水务有限公司 天津 300131

摘要：随着企业对能耗的重视不断增强。计量工作也越来越得到企业的重视。而准确计量，是企业经济效益、社会效益的保证。只有准确计量，企业才能从本质上，挖潜增效、节能减排。在计量工作显得相当重要的今天，企业如何才能减小误差，保证计量仪表的准确性，从而创造更多的效益。

关键词：准确计量；修旧利废；节能减排；准确性

在计量工作日益被重视的今天，作为一名从事计量工作的技术人员，笔者从准确计量的角度出发，详细地从加大修旧利废力度、在现有条件下保证仪表的准确使用；科学标定、定期联校，确保仪表准确计量；改进仪表安装条件，科学调整仪表参数，确保计量仪表灵、稳、准等三个方面入手，讲述笔者多年来生产实践工作中，一些成功的经验和做法。希望能抛砖引玉，为企业的计量工作，做出应有的贡献！

一、加大修旧利废力度，在现有条件下，保证仪表的准确使用

就我们水气厂现状而言，存在许多因超期服役以及工况等个方面原因，临时性损坏的计量仪表，而厂里及车间的材料费用有限，要想全部更换是不可能的，为此我们车间把所有坏表备件都整理放好，采用更换备件、修复电路板及几块旧表组装等多种方法，修复计量仪表，从而保证了，在线计量仪表的准确使用。仅2006年至今，笔者就成功修复了巴纳6468超声波流量计、富士超声波流量计、ABB记录仪等仪表14台件。在车间维修费用紧张的情况下解决了实际生产问题。为企业创造直接、间接经济效益，预计达70多万元。

二、科学标定、定期联校，确保仪表准确计量

流量计量仪表种类很多，常用的一次表有：差压变送器、超声流量计、涡街流量计和电磁流量计等，二次表有：流量演算仪、记录仪、PLC的上位机及DCS等。

（1）就大庆地区气候条件而言，差压变送器零点漂移问题很普遍。这就严重影响计量。变送器的每月一次的，机械校正零点、智能校正零点，已不能满足计量要求。有零点压力校正及电流环校正的智能变送器。应同时进行，这样效果会更好。特别是每年刚刚入冬投拌热后，及刚开春停拌热之前，由于冷凝液汽化原因，变送器零点漂移问题严重。这个季节是流量争议最大的时候，建议变送器零点校正，由每月检查一次，改为每周检查一次。直到气温下降到波动不大时，或春天拌热停用时，再恢复月检查一次。

（2）对于涡街流量计、电磁流量计来说，在正确安装的前提下，准确计量的前提是考虑小流量切除，对于用量小、工况变化大的仪表，如果小流量切除过大，虽然仪表在低流量处线性好。但小流量部分却计量不到。长时间的话影响准确计量，因此要活学活用，根据实际情况进行切除，不要受厂家意见的干扰。

（3）对于测量蒸汽及其它气体类，有温度压力补偿类仪表，压力表的校正非常关键，压力波动百分之几，流量波动几乎百分之几，因此检查完流量仪表，最好检查一次压力仪表。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

（4）超声波流量计仪表使用时，笔者认为有几点关键地方必须重视

首先，对于外掐式安装仪表，建议探头和管道之间用黄油耦合，而不用厂家提供的耦合剂。因为厂家提供的耦合剂，由于气候温差大的原因，容易固化，形成一层很硬的膜，影响超声波信号的传输。

其次，建议每年在标定超声波流量计时，对超声波流量计电流环进行一次标定。关键部位仪表，要定期对超声波流量计电流环进行标定。因为超声波的输出，零点及线性直接影响二次表的计量。而这一点笔者感触很深。例如：2002年笔者曾去化工一厂，检查脱盐水超声流量计仪表，本着学习的态度，我检查了该表的电流环，该表刚装了一年多。但该表的电流环零点是3.97 mA，一、二次表流量相差1.5吨/小时。将该表的电流环零点校正为4.00 mA，投用后，一、二次表流量相同。按每吨脱盐水12元计算，即为水气厂每年将增加十五万元的能耗收入。还有第二循环水场，线性回水流量，电流环的线性不好，一、二次表流量相差300多吨，这对准确计量影响多么严重啊!

还有，要定期对超声波流量计仪表的表井及探头耦合情况进行检查。表井进水、探头耦合不好，都影响超声波流量计的流量测量。

最后，定期对各种流量计的一、二次表进行联校，因为有些记录仪类的二次表有零点漂移现象，也同样影响准确计量。

三、计量仪表产生误差的主要原因

1操作人员的技术有限

这是因为工作人员的操作技术有限而造成的误差，工作人员在进行测量的时候，反应滞后或是看错读数等，都会引起误差。这种误差是主观上的，也是人为的，当然，如果测量人员的方法不当，也会引起误差。因此，在操作过程中必须按照正规的流程和操作程序来进行。

2计量仪表的选择

一些企业选择的涡轮流量计，这种计量仪表在较大的场地使用的时候，不但污染严重，准确度也很低，容易产生误差。而流量场地较小的时候使用孔板流量计，则会增加一定的系统误差。所以在选择计量仪表的时候，要根据现场的条件、流量范围以计量仪表的特点来进行。

3安装过程中产生的误差

不同的计量仪表在安装中有不同的要求，如果工作人员安装不科学、不规范，也会造成计量仪表的误差，并且影响其准确性。所以安装计量仪表时必须和工艺设备紧密连接，按照安装规范严格进行。

4仪表故障所产生的误差

计量仪表在使用的过程中会产生一定的故障，计量仪表的故障主要是由其自身零件的磨损、老化而造成，或者仪表本身的结构不合理、工艺水平很低，也会造成仪表故障。仪表一旦产生故障，不但会影响计量的准确性，还会影响正常运行和工作。

四、如何保证计量仪表的准确性

1科学的调整仪表的参数

修正一部分计量仪表的参数，才能使计量更加的准确，因为目前有很多测蒸汽的差压变送器之类的仪表，这些仪表存在现有的量程大，实测流量太小，并且远远低于国家的要求，而且精确度也非常的小。如果重新的核算数据，将数据输入现有的仪表中，这样就能够大大的提高仪表的准确度。

2改进仪表安装的条件

在一些企业内，负压管的取压孔安装位置太高，这严重的影响了计量的准确性。如果根据理论热值来算，在运行过程中，蒸汽流量每小时两吨左右，但实际测出蒸汽流量为每小时0.3吨左右。只有改进了仪表的安装条件，才能够增加企业的能耗收入。

3对仪表仪器进行维修和维护

由于种种原因，企业里的计量仪器会产生一定的损坏，但是企业的经费有限，不可能随时更换。所以，只能把所有的坏表备件都整理在一起，或者是跟换备件，或者是通过几块旧表的组装，这样来对仪表仪器进行维修和维护，以保证在节约经费的情况也能够正常的使用。

4定期检查计量仪表

计量仪表的检查必须由专业的工作人员和机构来进行，以保证其准确度和可靠性。另外，定期检查计量仪表，还为了在仪表出现故障的时候及时的采取措施，防止出现事故。企业要确保计量仪表在检定的周期内使用，使用的时候要按照检定证书上来进行严格的修正。修正的值和测定的结果能够避免出现误差，并且保证计量仪表的准确性。

5提供工作人员的能力

工作人员的能力也是影响计量仪表准确与否的一个重要因素，所以企业必须对相关人员进行培训，让他们熟练的掌握专业知识和操作技能。以便在进行实际工作的时候减少人为的误差。另外，企业还要提高工作人员的素质，让他们在操作的过程中形成良好的使用习惯，对没有经过检查的计量仪表坚决不适用，并且在使用的时候保证计量仪表的完好。

综上所述：只有保证了仪表计量的准确性，才能够为企业带来更多的经济效益，但这是一项细致、复杂的工作，涉及的方面很多，受影响的因素也很多。只有认真的落实了以上的措施，才能够真正的保证仪表计量的准确性。

参考文献：

[1]刘桂云，刘娟.强化管理确保油田企业计量检定工作质量[J].计量与测试技术，2009（01）：86-88.

[2]袁业平.影响天然气计量系统误差的分析与解决方法[J].中国科技博览，2013（4）：23-24.

论文作者:毛煦

论文发表刊物:《基层建设》2015年22期供稿

论文发表时间:2016/3/15

本文来源: https://www.lw33.cn/article/c94e2321cd2ff190bb54d8a9.html