# 入炉煤皮带秤计量中存在的问题与对策论文_柳长海1,刘林波1,肖申1,李超亮2,杨列廷3

（1.华电电力科学研究院中南区域中心 湖北武汉 430062；2.河南华电渠东发电有限公司 河南新乡 453000；3. 华电河南新乡发电有限公司 河南新乡 453600）

摘要: 煤耗是衡量火电厂经济运行情况的主要指标。在煤耗计算的过程中，入炉煤皮带秤的计量结果直接影响到燃煤机组的煤耗数值。入炉煤皮带秤实际运行中存在的一些问题造成了计量准确性的下降。本文结合典型案例对目前火电厂普遍采用的入炉煤皮带秤在实际计量过程中存在的一些问题进行了深入的分析，提出了相应的对策。

关键词: 入炉煤皮带秤计量；问题；对策

当前大多数火电厂入炉煤电子皮带秤普遍采用徐州三原电力公司或江苏赛摩公司生产的双杠杆四托辊产品，称体校验方式为动态链码校验。

该类电子皮带秤的测量原理为：皮带上的煤压在称重传感器的压敏电阻上，压敏电阻的阻值发生变化，引起称重传感器输出的电压发生变化，该电压的变化在PLC积算仪内进行处理显示出当前的煤量值。

多年运行表明，该类产品基本满足火电厂入炉煤计量的需要。但随着运行时间的增长和火电厂对称重计量要求的提高，称重精度不高的问题日益突出。

1 装置老化

1.1案例

某600MW超临界燃煤机组2009年投产，采用三原公司皮带秤计量。运行时间超过5年后，皮带秤经常出现计量数据不稳定的问题。经现场实地考察，问题主要表现在以下几个方面：

（1）杠杆支撑点硬化，弹性下降，影响皮带秤灵敏度。

（2）测速机构的内清扫装置跳动，导致测量的速度值失真。

（3）秤架耳轴为橡胶套，使用多年易失去弹性。

（4）测速滚筒及测速装置老化。

（5）主要由电子元件组成的传感器，随着时间的推移，其灵敏度和稳定性变差。

1.2处理方法

（1）更换耳轴和弹簧连接片，增强秤体杠杆支撑点弹性。

（2）将称重区域输送机架用螺栓连接的部位全部焊接起来，增加称重区域输送机机架的整体刚性；称重托辊采用两只拉式称重传感器中间支承，外侧支承采用无磨擦耳轴支点。保证防震、防潮、防腐及防止物料堆积。

（3）将称重区域的所有托辊重新拉线调高、调平。

（4）更换测速滚筒及速度检测装置，将内清扫装置外移，提高测速精度。

（5）重新计量皮带长度、皮带空转2圈的时间，确保链码校验的各个参数的准确性，保证校验精度。

（6）更换称重传感器和称重积算仪，采用电阻应变式拉力传感器，提高测量精度；为了保证整个系统的稳定性，高精度电阻应变片式传感器安装于受拉部位，以减少非线性误差。

（7）称重传感器所采用的双支并联模式改为四支并联模式，进一步提高测量精度和测量的稳定性。

（8）称重积算仪的供电电源加装隔离变压器，确保仪表供电电源稳定，防止仪表因电源不稳定而死机，影响测量。

2运行方式不当

2.1案例

某660MW超超临界燃煤供热机组，采用赛摩公司皮带秤计量。运行中计量偏差较大，现场检查发现存在以下问题：

（1）皮带跑偏。输煤过程中，皮带跑偏，煤流整体偏左，称体双支传感器受力偏移。

（2）称重皮带上煤流不均。皮带落煤口狭窄，煤湿度较大，导致下煤时常间断。表现为皮带上时而一段无煤，时而一段煤量堆积。

（3）煤量超限。称重传感器的测量范围为0-1500t/h，该范围内中间段降低较高，两端精度较低。当煤量瞬时值超过1500 t/h时，传感器报警，积算仪自动归零。当煤量小于100 t/h时，计量精度降低。

2.2处理方法

（1）原则上秤体区域在上煤时皮带跑偏程度不能过大，不能超过空载皮带位置皮带宽度的6%。上煤时加强皮带巡检力度，及时对跑偏皮带进行调整。或加设下调偏托辊进行强制调整。

（2）尽量保证煤的湿度适当且上煤均匀，防止皮带粘煤和落煤口堵煤。

（3）鉴于皮带秤内设置的瞬时流量量程为0～1500t/h，要求控制上煤量，煤流尽量均匀。同时在CRT上设置小于100t/h大于1400t/h的报警信号，当超过该值时，及时调整。

3 安装位置不当

3.1案例

某330MW燃煤供热机组，采用三原公司皮带秤计量。2014年6月至7月间，运行中皮带秤零点经常出现较大漂移，经查皮带秤各个基本参数设置无误，称重桥架上无积料，输送机皮带无粘斜，皮带张力无变化，皮带与托辊间粘合性能无变化。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

现场检查发现称重传感器就地接线盒安装位置较低，在对地面进行水冲洗时，水进入接线盒，接线端子间带水，导致称重传感器输出的电压发生偏移，测量值发生偏差。见图1。

3.2处理方法

（1）发现接线端子盒进水后，立即采取紧急措施，对其进行抹干后电吹风吹干。停运时将称重传感器接线盒位置上移，安装附近不易进水的地方。同时采用密封性能较好的、防进水的接线盒。同时将就地称重传感器用塑料布进行封包，防止进水。

（2）皮带秤就地控制箱移位。将皮带秤就地控制箱移至输煤电子间，远离粉尘对仪表及电子元器件的损伤。

进一步：(3)取消两皮带秤的就地接线盒，将传感器信号线由接线端子排连接改为对接后上锡焊接，彻底杜绝因接线盒进水而发生零点漂移。

4 校验和比对方法不当

4.1案例

某600MW超临界燃煤机组，采用三原公司皮带秤计量。皮带秤校验过程中，数据常常不能完成自检流程。现场检查发现存在以下问题：

（1）链码重量发生变化。动态校验使用的链码长期磨损和锈蚀，每米的重量比原来的重量有所降低，无法保证测量数据的真实性和精确度。

（2）实煤比对不准。在进行实煤比对时，校验装置出煤口易堵。沿途散落。

4.2处理方法

（1）根据现场情况，一般运行5年后对校验用链码进行重量核查，偏差超过生产厂家规定值时，及时更换链码。

（2）保持实物校验装置出煤口畅通，比对时不得堵塞，不得沿途散落。

（3）为提高测量精度，应采取链码校验与实煤比对并用的方法。

（4）也可以采用与火车轨道衡比对的方法进行实煤比对。

5日常维护与管理注意事项

（1）建立皮带秤日巡检记录，同时规范相关校验记录。加强巡检，定期对皮带秤进行诊断检查，发现零点偏移，立即查找原因进行处理。

（2）加强校验和比对工作的组织和监督管理。设备维护、燃煤管理、运行相关专业密切配合，管理部门监督。校验结束，各参与部门共同签证。

（3）某一时段问题较多时，适当缩短皮带秤校验和比对周期。每周进行2次链码校验，每隔1个月进行一次实物比对。

（4）每次对皮带称的零点进行动态链码校验时均进行2次或3次，合格后投入运行。

（5）对入炉皮带秤与给煤机皮带秤的差值进行日对比、月分析，根据波动规律及时判断入炉皮带秤存在的问题进行处理。

（6）由于皮带称对煤耗的影响较大，而称重装置又在就地，无法有效看管，可以考虑在称重装置箱外加锁，并加强钥匙的管理。也可以利用工业电视加强远程监视。

结束语

入炉煤电子皮带秤计量值是计算机组运行煤耗的重要参数之一，皮带秤的计量精度直接影响到机组效率的评估和问题的查找与改进。为保证皮带秤计量的准确性，需要进行详实的现场考察和深入的分析。经过综合的全面分析和有效的处理，可以切实提高和保证皮带秤的测量精度，为电厂经济性分析提供准确的数据。

致 谢

该文得到了河南华电渠东发电有限公司、河南华电新乡发电有限公司有关同志的大力帮助，在此一并致谢。

参考文献：

[1] 肖大雏．控制设备及系统/国产600MW超临界火力发电机组技术丛书[M]．北京：中国电力出版社， 2006．

[2] 孙奎明，时海刚．热工自动化 [M]．北京：中国电力出版社， 2006．

[3] 朱全利.锅炉设备及系统/国产600MW超临界火力发电机组技术丛书[M]．北京：中国电力出版社，2010.

[4] 全国衡器标准化技术委员会.GB/T 7721-2007/连续累计自动衡器（电子皮带秤）．中华人民共和国国家标准，2007.

[5] 电力工业部热工研究院.JJG（电力）02-1996/电子皮带秤实物检测装置检定规程．电力工业部，1996.

作者简介：

柳长海（1968－ ），男，大学本科，高级工程师。华电电力科学研究院中南区域中心

刘林波（1970－ ），男，研究生，教授级高工。华电电力科学研究院中南区域中心。

肖申（1989－ ），男，研究生，工程师。华电电力科学研究院中南区域中心。

李超亮（1986－ ），男，大学本科，工程师。河南华电渠东发电有限公司。

杨列廷（1972－ ），男，大学专科，助理工程师。河南华电新乡发电有限公司。

论文作者:柳长海1,刘林波1,肖申1,李超亮2,杨列廷3

论文发表刊物:《电力设备》2019年第10期

论文发表时间:2019/10/21

本文来源: https://www.lw33.cn/article/caf19a9a56cb626c0ddc5c38.html